|  | УТВЕРЖДАЮ | Генеральный директор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _______________ «___»______________2026 г. |  |

Программа управления ресурсом

элементов, важных для безопасности,

гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P»,

принадлежащих предприятию,

при проведении работ по продлению

назначенного срока их эксплуатации

№ 198-1505-07/2026-43

г. Сосновый Бор

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения ............................. 3

2. Нормативные ссылки .......................................... 4

3. Термины, сокращения и определения ........................... 5

4. Общие положения ............................................. 6

5. Классификация систем и элементов дефектоскопов .............. 7

6. Перечень элементов, ресурс которых подлежит управлению ...... 8

7. Способы мониторинга контролируемых параметров ............... 10

8. Порядок учёта технического состояния элементов .............. 12

9. Порядок принятия и реализации мер по устранению или компенсации воздействия повреждающих факторов ... 14

10. Порядок учёта выработанного и оценки остаточного ресурса .... 15

11. Порядок корректировки регламента технического обслуживания и ремонта ... 17

12. Организация выполнения программы и ответственность .......... 18

13. Документирование и хранение результатов ..................... 19

Приложение А. Форма журнала учёта наработки дефектоскопа .... 20

Приложение Б. Форма акта контроля технического состояния .... 21

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая «Программа управления ресурсом элементов, важных для безопасности, гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P», принадлежащих предприятию, при проведении работ по продлению назначенного срока их эксплуатации» (№ 198-1505-07/2026-43) (далее – программа управления ресурсом) разработана в соответствии с требованиями пункта 100_6 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» НП-038-16 (с изменениями, внесёнными приказом Ростехнадзора от 07 августа 2025 г. № 262), пункта 4.4 «Единых отраслевых методических указаний по обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии в организациях Госкорпорации «Росатом»», утверждённых приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2024 № 1/1387-П, а также на основании результатов комплексного обследования гамма-дефектоскопов и «Методики определения остаточного ресурса систем и элементов, важных для безопасности, гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P»».

1.2. Программа управления ресурсом распространяется на шланговые гамма-дефектоскопы типа «РИД-SE4P» (далее – дефектоскопы, РИ), предназначенные для работы с радионуклидными источниками гамма-излучения селен-75, эксплуатируемые предприятием и находящиеся в эксплуатации сверх назначенного срока службы на основании решения о продлении срока эксплуатации.

1.3. Программа управления ресурсом устанавливает порядок мониторинга, учёта и оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов дефектоскопов, важных для безопасности, в течение дополнительного срока эксплуатации и периода подготовки к выводу из эксплуатации.

1.4. Программа управления ресурсом является составной частью комплекса документов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию дефектоскопов при продлении назначенного срока эксплуатации, и применяется совместно с:

– частной программой обследования гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P» (№ 198-1505-07/2026-42);

– общей программой комплексного обследования гамма-дефектоскопов (№ 198-1505-07/2026-38);

– методикой определения остаточного ресурса систем и элементов, важных для безопасности, гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P»;

– регламентом технического обслуживания и ремонта дефектоскопов;

– инструкциями по радиационной безопасности и по эксплуатации дефектоскопов.

1.5. Требования настоящей программы обязательны для всех подразделений и должностных лиц предприятия, участвующих в эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и контроле технического состояния дефектоскопов.

2. Нормативные ссылки

2.1. При разработке и применении настоящей программы использованы следующие нормативные и технические документы:

– Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

– НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» (с изменениями от 07.08.2025);

– НП-053-16 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

– ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

– НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;

– СанПиН 2.6.4115-25 (ССП-2025) «Свод санитарных правил в области обеспечения радиационной безопасности населения»;

– ГОСТ 23764-79 «Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия»;

– ГОСТ 27.102-2021 «Надёжность в технике. Надёжность объекта. Термины и определения»;

– ГОСТ 16327-88 «Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия»;

– ТУ 95 2575-95, еИ1.570.202 ТУ;

– еИ1.570.202 ТО «Техническое описание и инструкция по эксплуатации»;

– Единые отраслевые методические указания по обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации ОИАЭ (приказ Росатом от 29.07.2024 № 1/1387-П);

– Методика определения остаточного ресурса систем и элементов, важных для безопасности, гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P»;

– Частная программа обследования гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P» (№ 198-1505-07/2026-42).

3. Термины, сокращения и определения

3.1. В настоящей программе применяются термины и определения в соответствии с НП-038-16, ГОСТ 27.102-2021, методикой определения остаточного ресурса, а также следующие термины:

Дефектоскоп (гамма-дефектоскоп, ГД) – устройство для неразрушающего контроля качества изделий с использованием гамма-излучения радиоактивных изотопов.

Дополнительный срок эксплуатации – календарная продолжительность эксплуатации дефектоскопа сверх назначенного срока службы, установленного решением о продлении срока эксплуатации.

Контролируемый параметр – количественный или качественный показатель, характеризующий техническое состояние и (или) остаточный ресурс элемента дефектоскопа.

Мониторинг – систематическое наблюдение за контролируемыми параметрами элементов дефектоскопа с целью своевременного выявления отклонений и оценки остаточного ресурса.

Назначенный ресурс – суммарная наработка (количество рабочих циклов, календарный срок), при достижении которой эксплуатация элемента должна быть прекращена в соответствии с технической документацией.

Остаточный ресурс – суммарная наработка элемента от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.

Повреждающий фактор – фактор эксплуатации (механический износ, коррозия, перегибы, загрязнение, радиационное воздействие и др.), вызывающий деградацию элемента дефектоскопа.

Предельное состояние – состояние элемента, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна в соответствии с критериями технической документации.

Рабочий цикл – полный цикл перемещения источника гамма-излучения из положения хранения в рабочее положение и обратно.

Ресурсная характеристика – показатель, определяющий допустимую наработку или срок службы элемента (количество циклов, календарный срок, геометрический параметр и т.п.).

3.2. Сокращения:

ЗРИ – закрытый радионуклидный источник;

РИ – радиационный источник;

РВ – радиоактивные вещества;

МЭД – мощность эквивалентной дозы;

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;

ООБ – отчёт по обоснованию безопасности.

4. Общие положения

4.1. Программа управления ресурсом разработана для обеспечения безопасной эксплуатации дефектоскопов типа «РИД-SE4P» в течение дополнительного срока эксплуатации путём систематического контроля и мониторинга технического состояния и остаточного ресурса элементов, важных для безопасности.

4.2. Целями реализации программы управления ресурсом являются:

– поддержание работоспособности элементов дефектоскопов, важных для безопасности, в течение дополнительного срока эксплуатации;

– своевременное выявление отклонений контролируемых параметров от допустимых значений;

– предотвращение необратимых проявлений механизмов старения и деградации элементов;

– обеспечение достоверного учёта выработанного и оценки остаточного ресурса;

– формирование информационной базы для принятия решений о продолжении эксплуатации, ремонте, замене элементов или выводе дефектоскопа из эксплуатации.

4.3. Программа управления ресурсом реализуется на основании результатов комплексного обследования дефектоскопов, подтверждённых экспертизой обоснования безопасности, и устанавливает периодичность и объём мероприятий по контролю и мониторингу в соответствии с пунктом 100_7 НП-038-16.

4.4. Дополнительный срок эксплуатации каждого дефектоскопа и остаточный ресурс его элементов, важных для безопасности, устанавливаются по результатам комплексного обследования и не могут превышать минимальное значение остаточного ресурса незаменяемых элементов класса безопасности 1.

4.5. Управление ресурсом осуществляется по двум принципам, установленным методикой определения остаточного ресурса:

4.5.1. Документальный принцип – для элементов, остаточный ресурс которых определяется количеством рабочих циклов (гибкий вал, блокирующие устройства, пульт управления и др.).

4.5.2. Инструментальный принцип – для элементов, срок службы которых определяется условиями эксплуатации и фактическим техническим состоянием (корпуса, ампулопроводы, шланги, тросы и др.).

5. Классификация систем и элементов дефектоскопов

5.1. В соответствии с пунктом 22 НП-038-16 для дефектоскопов типа «РИД-SE4P» определены следующие системы, важные для безопасности:

5.1.1. Система хранения радионуклидного источника. К системе относятся: корпус радиационной головки, блок радиационной защиты (биологическая защита из обеднённого урана), гибкий вал с держателем источника, механизм блокировки ампулопровода, механизм блокировки держателя источника, индикатор положения источника.

5.1.2. Система перемещения радионуклидного источника. К системе относятся: головка направляющая, ампулопровод, коллиматор.

5.1.3. Система управления перемещением и фиксации радионуклидного источника. К системе относятся: пульт управления (ручной), зубчатый трос, привод, гибкие шланги, штуцеры соединительные.

5.1.4. Система блокировок. К системе относятся: механизм блокировки ампулопровода, механизм блокировки держателя источника, блок биологической защиты, индикатор положения источника, рычаг блокировки одного цикла.

5.2. В соответствии с пунктом 23 НП-038-16 элементы дефектоскопов по влиянию на безопасность разделены на три класса безопасности:

5.2.1. К классу безопасности 1 относятся элементы, обеспечивающие хранение и блокировку ЗРИ, эффективность биологической защиты, целостность каналов перемещения источника, работоспособность блокирующих устройств.

5.2.2. К классу безопасности 2 относятся элементы систем перемещения и управления: привод пульта управления, гибкие шланги, зубчатый трос.

5.2.3. К классу безопасности 3 относятся элементы, не влияющие на безопасность (табличка маркировки, корпус пульта управления и др.).

5.3. По характеру ресурса элементы подразделяются на:

– элементы с ресурсом, измеряемым в рабочих циклах (механические элементы систем перемещения, фиксации и блокировки);

– элементы с ресурсом, измеряемым в календарных годах (элементы физических барьеров – блок защиты, корпус радиационной головки);

– элементы, остаточный ресурс которых определяется условиями эксплуатации и техническим состоянием (ампулопроводы, шланги, соединительные муфты, тросы).

5.4. Основными механизмами старения и деградации элементов дефектоскопов являются:

– механический износ при нормальной эксплуатации (каналы радиационной головки, гибкий вал, зубчатый трос, зубчатые колёса привода);

– механические повреждения при отклонениях от правил эксплуатации (блокирующие устройства, соединительные элементы, корпуса);

– растрескивание оболочек гибких шлангов и ампулопроводов под напряжением изгиба;

– коррозия корпусов и соединительных элементов;

– снижение эффективности биологической защиты (для незаменяемых элементов – только при нарушении целостности);

– загрязнение радионуклидами поверхностей при нарушении правил эксплуатации.

6. Перечень элементов, ресурс которых подлежит управлению

6.1. Перечень элементов дефектоскопов типа «РИД-SE4P», ресурс которых подлежит управлению, ресурсные характеристики, подлежащие мониторингу, и контролируемые параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень элементов, ресурсных характеристик и контролируемых параметров

| № п/п | Наименование элемента | Класс безопасности; заменяемость | Ресурсная характеристика | Контролируемые параметры | Критерии / предельные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиационная головка 1.1. Блок защиты, корпус | Класс 1 Незаменяемый* | Календарный срок; циклы | МЭД на поверхности; МЭД на расстоянии 1 м; наличие РЗ; маркировка; мех. повреждения; наработка, циклы | ≤ 2,0 мЗв/ч (200 мбэр/ч); ≤ 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч); не допускается снимаемое РЗ; читаемость надписей; не допускаются; ≤ 50 000 |
| 2 | 1.2. Гибкий вал | Класс 1 Заменяемый | Циклы; геометрия | Трещины, заусенцы; диаметр паза хвостовика; наработка, циклы | не допускаются; ≤ 3,4 мм; ≤ 25 000 |
| 3 | 1.3. Блокирующее устройство (механизм автоматической блокировки источника) | Класс 1 Заменяемый | Циклы; износ деталей | Износ/деформация деталей; работоспособность замка; наработка, циклы | в пределах работоспособности; исправность; ≤ 50 000 |
| 4 | 1.4. Блокирующее устройство (механизм контроля подключения ампулопровода) | Класс 1 Заменяемый | Циклы; износ деталей | Ход ползуна; состояние пружин; наработка, циклы | полный ход без залипания; исправность; ≤ 50 000 |
| 5 | 1.5. Фиксирующее устройство держателя источника | Класс 1 Заменяемый | Циклы | Износ/деформация; наработка, циклы | в пределах работоспособности; ≤ 50 000 |
| 6 | 2. Ампулопровод гибкий | Класс 1 Заменяемый | Условия эксплуатации; целостность | Целостность оболочки; перегибы; радиус изгиба; состояние муфт | не допускается оголение основы; не допускаются; ≥ 300 мм; надёжное крепление |
| 7 | 3. Коллиматор | Класс 1 Заменяемый | Техническое состояние | Трещины, задиры, коррозия; соединение с ампулопроводом | в пределах работоспособности; надёжное |
| 8 | 4. Пульт управления (ручной) | Класс 2 Заменяемый | Циклы; усилие привода | Усилие на рукоятке; наработка, циклы | ≤ 98 Н (10 кгс); ≤ 50 000 |
| 9 | 4.1. Шланги гибкие | Класс 2 Заменяемый | Условия эксплуатации | Целостность оболочки; перегибы; радиус изгиба | не допускается оголение; не допускаются; ≥ 300 мм |
| 10 | 4.2. Трос зубчатый | Класс 2 Заменяемый | Износ | Разрыв нитей; растяжение навивки; износ наконечника | не допускаются; не допускаются; в пределах ТУ |
| 11 | 4.3. Колесо зубчатое (привод) | Класс 2 Заменяемый | Износ | Выкрашивание, излом, изгиб зубьев | не допускаются |
| 12 | 5. Индикатор положения источника | Класс 1 Заменяемый | Работоспособность | Соответствие показаний фактическому положению источника | корректная индикация |

*) Блок защиты (биологическая защита из обеднённого урана) является незаменяемым элементом. При выявлении снижения эффективности защиты или неустранимых дефектов корпуса радиационная головка подлежит замене в сборе.

6.2. Назначенные ресурсы элементов установлены в соответствии с ТУ 95 2575-95, еИ1.570.202 ТУ, результатами комплексного обследования и методикой определения остаточного ресурса. При расхождении данных приоритет имеют результаты последнего комплексного обследования, подтверждённые экспертизой.

6.3. Для каждого эксплуатируемого дефектоскопа в журнале учёта наработки (приложение А) фиксируются: заводской номер, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию, дата решения о продлении срока эксплуатации, дополнительный срок эксплуатации, остаточный ресурс по элементам, установленный при комплексном обследовании.

7. Способы мониторинга контролируемых параметров

7.1. Мониторинг контролируемых параметров, определяющих техническое состояние и остаточный ресурс элементов дефектоскопов, осуществляется в процессе эксплуатации, технического обслуживания и периодических проверок.

7.2. Способы мониторинга контролируемых параметров приведены в таблице 2.

Таблица 2

Способы мониторинга контролируемых параметров

| Способ мониторинга | Контролируемые параметры | Периодичность | Средства контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр | Отсутствие механических повреждений, коррозии, нарушения ЛКП, читаемость маркировки, состояние соединений, перегибы шлангов и ампулопроводов | Перед каждым применением; при ТО | Осмотр при достаточном освещении; лупа по ГОСТ 25706-83 |
| Дозиметрический контроль | МЭД на поверхности радиационной головки и на расстоянии 1 м | Перед каждым применением; не реже 1 раза в 6 мес. | Дозиметр (0–2000 мкЗв/ч, ±20%) |
| Контроль радиоактивного загрязнения | Наличие снимаемого и неснимаемого РЗ | Перед каждым применением; не реже 1 раза в 6 мес. | Метод мазков; радиометр (0–1000 Бк, ±20%) |
| Инструментальный контроль геометрических параметров | Диаметр паза хвостовика гибкого вала, радиусы изгибов | При ТО; при достижении 80% назначенного ресурса по циклам | Штангенциркуль (0–250 мм, 0,05 мм); мерная плитка |
| Контроль усилий | Усилие на рукоятке ручного привода | При ТО; не реже 1 раза в 12 мес. | Динамометр (0–150 Н, ±5%) |
| Функциональные испытания | Работоспособность блокировок, перемещение имитатора источника, индикация положения | Перед каждым применением; при ТО | Имитатор источника; 4–5 рабочих циклов по ТОиИЭ |
| Учёт наработки (документальный) | Количество рабочих циклов | Непрерывно | Журнал учёта наработки (приложение А); формуляр дефектоскопа |
| Периодический осмотр с разборкой | Состояние внутренних деталей блокирующих устройств, троса, шестерён привода | Не реже 1 раза в 12 мес.; при появлении признаков неисправности | Разборка в соответствии с частной программой обследования |

7.3. Периодичность и объём мероприятий по контролю и мониторингу могут быть ужесточены при:

– обнаружении тенденции к ухудшению контролируемых параметров;

– эксплуатации дефектоскопа в тяжёлых условиях (повышенная влажность, агрессивные среды, интенсивное использование);

– наличии отказов или неисправностей аналогичных элементов на других дефектоскопах данного типа;

– приближении к предельным значениям ресурсных характеристик (≥ 80% назначенного ресурса).

7.4. Средства контроля (дозиметры, радиометры, штангенциркули, динамометры) должны быть исправны, иметь действующие свидетельства о поверке и применяться в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов.

8. Порядок учёта технического состояния элементов

8.1. Учёт технического состояния элементов дефектоскопов, важных для безопасности, осуществляется на основании результатов мониторинга, технического обслуживания, ремонтов и периодических проверок.

8.2. Учёт технического состояния включает:

– ведение журнала учёта наработки дефектоскопа (приложение А) с фиксацией количества рабочих циклов по каждому дефектоскопу;

– ведение формуляра (паспорта) дефектоскопа с записями о техническом обслуживании, ремонтах, заменах элементов, результатах проверок;

– оформление актов контроля технического состояния (приложение Б) по результатам периодических проверок;

– регистрацию неисправностей, отказов и принятых мер в журнале учёта неисправностей;

– ведение картотеки остаточных ресурсов элементов с указанием даты последней оценки.

8.3. Учёт фактических характеристик материалов и условий эксплуатации.

8.3.1. Для каждого дефектоскопа в процессе эксплуатации документируются:

– условия применения (цеховые, монтажные, полевые);

– интенсивность использования (количество рабочих циклов в месяц/год);

– зарегистрированные случаи отклонений от правил эксплуатации (падения, удары, перегибы с радиусом менее 300 мм, попадание влаги и загрязнений);

– фактические значения измеряемых параметров при периодических проверках;

– сведения о проведённых ремонтах и заменах элементов с указанием даты, причины и установленных деталей.

8.3.2. При изменении условий эксплуатации (переход на интенсивное использование, эксплуатация в агрессивных средах, увеличение количества циклов) проводится внеплановая оценка влияния на остаточный ресурс элементов с корректировкой графика мониторинга.

8.4. Порядок корректировки программ контроля технического состояния.

8.4.1. Корректировка программы управления ресурсом и связанных с ней графиков контроля осуществляется в следующих случаях:

– по результатам ежегодного анализа состояния парка дефектоскопов;

– при выявлении систематических отказов элементов определённого типа;

– по результатам внепланового комплексного обследования;

– при изменении нормативных требований;

– по предписаниям надзорных органов;

– при замене элементов и модернизации дефектоскопов.

8.4.2. Корректировка оформляется приказом (распоряжением) руководителя предприятия или вносится изменениями в настоящую программу с указанием номера и даты редакции. Изменения доводятся до сведения ответственных должностных лиц и персонала, эксплуатирующего дефектоскопы.

8.4.3. При корректировке пересматриваются: перечень контролируемых параметров, периодичность мониторинга, критерии предельного состояния (при наличии обоснования), объём работ при техническом обслуживании.

9. Порядок принятия и реализации мер по устранению или компенсации воздействия повреждающих факторов

9.1. При выявлении отклонений контролируемых параметров от допустимых значений или при обнаружении дефицитов безопасности принимаются меры по устранению или компенсации воздействия повреждающих факторов в соответствии с таблицей 3 частной программы обследования и таблицей 1 методики определения остаточного ресурса.

9.2. Порядок принятия мер:

9.2.1. При выявлении отклонений в процессе мониторинга ответственный исполнитель немедленно докладывает руководителю подразделения и лицу, ответственному за радиационную безопасность.

9.2.2. Эксплуатация дефектоскопа приостанавливается, если:

– обнаружено снимаемое радиоактивное загрязнение;

– мощность эквивалентной дозы превышает допустимые значения;

– нарушена работоспособность блокирующих устройств;

– выявлены дефекты, препятствующие безопасному перемещению и фиксации источника;

– исчерпан остаточный ресурс незаменяемого элемента.

9.2.3. Комиссия (или уполномоченное лицо) определяет причины отклонения, классифицирует дефицит безопасности и назначает меры устранения.

9.3. Меры по устранению и компенсации повреждающих факторов:

Таблица 3

Меры по устранению и компенсации воздействия повреждающих факторов

| Повреждающий фактор / дефицит безопасности | Меры устранения / компенсации | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Механический износ блокирующих устройств | Очистка и промывка керосином; смазка; замена изношенных деталей (оси, втулки, пружины, замок) | При ТО; при заедании замка |
| Загрязнение механизмов | Очистка ершом; промывка; смазка | При обнаружении загрязнения |
| Износ/повреждение ампулопровода и шлангов | Устранение лишних изгибов; замена при оголении основы или необратимой деформации | Немедленно при выявлении |
| Перегибы с R < 300 мм | Устранение перегибов; контроль целостности; замена при повреждении | Немедленно |
| Снимаемое РЗ | Направление на дезактивацию | Немедленно; эксплуатация запрещена |
| Снижение эффективности защиты | Повторные дозиметрические измерения; направление на комплексное обследование; замена радиационной головки | Немедленно |
| Износ зубчатого троса/колеса привода | Замена троса или колеса; проверка зацепления | При выявлении дефектов зубьев |
| Коррозия соединительных элементов | Очистка; обработка защитными составами; замена | При ТО |
| Исчерпание ресурса по циклам | Замена элемента; обновление данных в журнале учёта | При достижении предельного значения |

9.4. Компенсирующие меры применяются, когда устранение дефицита безопасности в полном объёме невозможно в краткосрочный период, но эксплуатация может быть продолжена при условии:

– обоснования безопасности компенсирующих мер;

– установления дополнительных ограничений (снижение интенсивности использования, учащение контроля);

– оформления решения уполномоченным лицом предприятия;

– внесения сведений в ООБ РИ при необходимости.

9.5. Реализация мер контролируется лицом, ответственным за выполнение программы управления ресурсом. О выполнении мер оформляется запись в формуляре дефектоскопа и/или акте устранения дефицита безопасности.

10. Порядок учёта выработанного и оценки остаточного ресурса

10.1. Учёт выработанного ресурса.

10.1.1. Выработанный ресурс элементов, измеряемый в рабочих циклах, учитывается нарастающим итогом с момента ввода дефектоскопа в эксплуатацию (или с момента последней замены элемента) в журнале учёта наработки (приложение А).

10.1.2. Один рабочий цикл соответствует полному перемещению источника (или имитатора источника) из положения хранения в рабочее положение и обратно.

10.1.3. Ответственный за эксплуатацию дефектоскопа после каждой смены (рабочего дня) вносит в журнал количество выполненных циклов. Ежемесячно данные суммируются и сверяются с показаниями счётчика пульта управления (при наличии).

10.1.4. Для элементов с календарным ресурсом учитывается срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию (или даты замены).

10.2. Оценка остаточного ресурса.

10.2.1. Остаточный ресурс элементов определяется при комплексном обследовании в соответствии с методикой определения остаточного ресурса и уточняется в процессе эксплуатации по результатам мониторинга.

10.2.2. При документальном принципе остаточный ресурс Rост, циклов, определяется по формуле:

Rост = Rназн – Nфакт – ΔRизн,

где Rназн – назначенный ресурс элемента по технической документации, циклов; Nфакт – фактическая наработка элемента, циклов; ΔRизн – снижение ресурса по результатам инструментального контроля при обнаружении износа (принимается по результатам оценки технического состояния).

10.2.3. При инструментальном принципе остаточный ресурс определяется сравнением измеренных значений определяющих параметров с критериями предельного состояния (таблица 1 настоящей программы). При приближении параметров к предельным значениям (≥ 80%) остаточный ресурс пересматривается с учащением периодичности контроля.

10.2.4. Остаточный ресурс дефектоскопа в целом принимается равным минимальному остаточному ресурсу элемента класса безопасности 1.

10.2.5. Переоценка остаточного ресурса проводится:

– не реже одного раза в 12 месяцев в рамках периодического контроля;

– при достижении 80% назначенного ресурса по любому элементу;

– после ремонта или замены элементов;

– при изменении условий эксплуатации;

– по результатам внепланового обследования.

10.2.6. Результаты оценки остаточного ресурса оформляются протоколом и вносятся в карточку учёта остаточных ресурсов. При снижении остаточного ресурса ниже допустимого для продолжения эксплуатации в рамках дополнительного срока инициируется вопрос о замене элемента, ограничении эксплуатации или выводе дефектоскопа из эксплуатации.

11. Порядок корректировки регламента технического обслуживания и ремонта

11.1. Регламент технического обслуживания и ремонта (ТОиР) дефектоскопов типа «РИД-SE4P» является основным документом, определяющим объём и периодичность работ по поддержанию работоспособности элементов, важных для безопасности. Корректировка регламента ТОиР осуществляется с целью предотвращения необратимых проявлений механизмов старения и деградации элементов.

11.2. Основания для корректировки регламента ТОиР:

– результаты анализа отказов и неисправностей элементов;

– данные мониторинга контролируемых параметров, показывающие ускоренную деградацию;

– изменение условий эксплуатации парка дефектоскопов;

– результаты комплексного обследования и переоценки остаточного ресурса;

– рекомендации изготовителя, надзорных органов, экспертизы обоснования безопасности;

– наступление срока пересмотра регламента (не реже одного раза в 3 года).

11.3. При корректировке регламента ТОиР пересматриваются:

– перечень и периодичность операций технического обслуживания;

– объём работ при плановом и внеплановом ТО;

– перечень контролируемых параметров и методов контроля;

– требования к смазке, очистке, регулировке механизмов;

– критерии необходимости замены элементов;

– перечень запасных частей и расходных материалов.

11.4. Корректировка регламента ТОиР проводится на основании анализа данных программы управления ресурсом. Проект изменений готовит подразделение, ответственное за эксплуатацию дефектоскопов, согласовывает со службой радиационной безопасности и утверждает руководитель предприятия.

11.5. При учащении износа элементов в регламент ТОиР включаются дополнительные операции: увеличение периодичности смазки и очистки блокирующих устройств, контроль геометрических параметров гибкого вала, проверка натяжения и состояния троса, контроль состояния муфт ампулопровода.

11.6. Изменения в регламент ТОиР доводятся до персонала под роспись. Персонал, выполняющий ТОиР, должен быть ознакомлен с изменениями до начала выполнения работ по новой редакции.

12. Организация выполнения программы и ответственность

12.1. Общее руководство реализацией программы управления ресурсом осуществляет руководитель предприятия.

12.2. Ответственность за организацию и выполнение программы управления ресурсом возлагается на должностное лицо, назначаемое приказом по предприятию (начальник подразделения неразрушающего контроля / лицо, ответственное за эксплуатацию дефектоскопов).

12.3. Лицо, ответственное за радиационную безопасность, осуществляет контроль соблюдения требований радиационной безопасности при выполнении мероприятий программы.

12.4. Ответственные исполнители:

– операторы (дефектоскописты) – ведение журнала учёта наработки, визуальный осмотр перед применением, сообщение о неисправностях;

– специалисты по ТОиР – выполнение работ по регламенту, участие в периодическом контроле, оформление актов;

– специалисты радиационного контроля – дозиметрический контроль, контроль радиоактивного загрязнения;

– метрологическая служба – обеспечение поверки средств измерений.

12.5. Ежегодно проводится анализ эффективности программы управления ресурсом с оформлением служебной записки. По результатам анализа принимается решение о необходимости корректировки программы.

13. Документирование и хранение результатов

13.1. Результаты мониторинга, учёта технического состояния, оценки остаточного ресурса и реализации мер по программе управления ресурсом подлежат документированию.

13.2. Перечень документов:

– журнал учёта наработки дефектоскопа (приложение А);

– формуляр (паспорт) дефектоскопа;

– акты контроля технического состояния (приложение Б);

– протоколы измерений контролируемых параметров;

– протоколы переоценки остаточного ресурса;

– акты выполненных замен и ремонтов;

– акты устранения дефицитов безопасности;

– приказы о назначении ответственных лиц;

– изменения к настоящей программе и регламенту ТОиР.

13.3. Документы хранятся в течение всего срока эксплуатации дефектоскопа и последующего вывода из эксплуатации в соответствии с пунктом 100_2 НП-038-16.

13.4. В акте готовности дефектоскопа к продолжению эксплуатации указываются реквизиты настоящей программы управления ресурсом.

Приложение А

(обязательное)

Форма журнала учёта наработки гамма-дефектоскопа типа «РИД-SE4P»

Заводской № _______________  Инвентарный № _______________

Дата ввода в эксплуатацию: _______________

Дата решения о продлении срока эксплуатации: _______________

Дополнительный срок эксплуатации до: _______________

| № записи | Дата | Кол-во циклов за смену | Наработка нарастающим итогом, циклов | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Остаточный ресурс элементов (по результатам комплексного обследования):

| Элемент | Остаточный ресурс (циклы / срок) | Дата оценки |
| --- | --- | --- |
| Гибкий вал |  |  |
| Блокирующие устройства |  |  |
| Ампулопровод |  |  |
| Пульт управления |  |  |
| Прочие элементы кл. 1 |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма акта контроля технического состояния

АКТ № _____ контроля технического состояния

гамма-дефектоскопа типа «РИД-SE4P»

Дата проведения контроля: «___» __________ 20___ г.

Заводской (инвентарный) № дефектоскопа: _______________________

Основание: программа управления ресурсом № 198-1505-07/2026-43

Состав комиссии: _______________________________________________

Результаты контроля:

| № | Элемент | Контролируемый параметр | Норма | Факт | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии: _______________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _________________ / _________________

Члены комиссии: _________________ / _________________

| СОГЛАСОВАНО |  | РАЗРАБОТАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник СРБ ____________ «___»_______2026 г. |  | Начальник подразделения НК ____________ «___»_______2026 г. |