|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ___________________ «___»______________2026 г. |
| --- | --- |

Методика

определения остаточного ресурса систем и элементов,

важных для безопасности, гамма-дефектоскопов

типа «РИД-SE4P», принадлежащих

предприятию

№__________________

г. Сосновый Бор, 2026 г.

Содержание

| № п/п |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Термины и определения | 3 |
| 1. | Общие положения | 6 |
| 2. | Классификация гамма-дефектоскопов, их систем и элементов | 7 |
| 3. | Порядок проведения работ по оценке остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопов | 9 |
| 4. | Методика оценки остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопов | 12 |

Термины и определения

- Ампулопровод – элемент гамма-дефектоскопа, предназначенный для выдвижения источника гамма-излучения из радиационной головки к месту просвечивания.

- Гамма-дефектоскоп, дефектоскоп – устройство для неразрушающего контроля качества изделий с использованием гамма-излучения радиоактивных изотопов.

- Держатель источника – часть гамма-дефектоскопа с гнездом для размещения и крепления источника гамма-излучения и соединения с соответствующей частью транспортера радиационной головки.

- Дополнительный срок эксплуатации – календарная продолжительность (период) эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного срока эксплуатации по целевому назначению.

- Источник радионуклидный закрытый (ЗРнИ) – источник излучения, устройство которого исключает поступление содержащихся в нем радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан.

- Коллимирующая головка, коллиматор – радиационный наконечник гамма-дефектоскопа, снабженный устройством для формирования пучка гамма-излучения.

- Контейнер – вспомогательное устройство гамма-дефектоскопа, предназначенное для хранения источников гамма-излучения.

- Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленных нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией.

- Надежность – свойство объекта сохранять во времени и установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

- Назначенный ресурс – суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

- Назначенный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации ОИАЭ, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

Примечание. Назначенный срок службы и назначенный ресурс являются технико-эксплуатационными характеристиками и не относятся к показателям надежности (показателям долговечности). При достижении объектом назначенного ресурса (назначенного срока службы, назначенного срока хранения) в зависимости от назначения объекта, особенности эксплуатации, технического состояния и других факторов объект может быть списан, направлен в средний или капитальный ремонт, передан для применения не по назначению или может быть принято решение о продолжении эксплуатации. При установлении назначенного срока службы и назначенного ресурса принимают во внимание прогнозируемые (или достигнутые) значения показателей надежности.

- Остаточный ресурс элемента – суммарная наработка элемента от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.

- Продление срока эксплуатации – деятельность по подготовке ОИАЭ к эксплуатации в течение дополнительного срока.

- Радиационная головка – функциональный узел гамма-дефектоскопа, предназначенный для выпуска и перекрытия пучка излучения, а также для хранения источника излучения в перерывах между рабочими циклами.

- Ресурс – суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

- Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

- Системы (элементы), важные для безопасности – системы (элементы) безопасности, а также системы (элементы) нормальной эксплуатации, отказы которых нарушают  нормальную  эксплуатацию ОИАЭ или препятствуют устранению нарушений нормальной эксплуатации и могут приводить к авариям.

- Техническое состояние – совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств элемента (системы, ОИАЭ в целом), характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией.

- Транспортер (пульт управления) – функциональный узел гамма-дефектоскопа, обеспечивающий перемещение источника гамма-излучения в рабочее положение и возврат в положение хранения.

- Упаковочный комплект (транспортный упаковочный комплект) – совокупность компонентов, необходимых для размещения и удержания радиоактивного содержимого.

- Упаковка  – упаковочный комплект с находящимся в нем радиоактивным содержимым в представленном для перевозки виде.

- Физический барьер – часть конструкции радиационного источника, ограничивающая распространение ионизирующего излучения и (или) РВ в окружающую среду, в частности, матрица РВ, капсула ЗРнИ, оболочка капсулы ЗРнИ, радиационно-защитный контейнер, блок радионуклидного источника, экран, лабиринт, каньон, стены.

- Радиационный источник – не относящийся к ядерным установкам комплекс, установка, аппарат, оборудование или изделие, в котором содержится радиоактивное вещество или генерируется ионизирующее излучение.

1. Общие положения

1.1. Настоящая «Методика определения остаточного ресурса систем и элементов, важных для безопасности, гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P», принадлежащих предприятию №19-09/16/69 распространяется на гамма-дефектоскопы «РИД Se4P» при проведении работ по продлению назначенного срока их эксплуатации.

1.2. Положения настоящей методики обязательны для всех организаций, участвующих в комплексном обследовании гамма-дефектоскопов, их систем и элементов, важных для безопасности.

1.3. Основанием для разработки настоящей методики являются требования «Единых отраслевых методических указаний по обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии в организациях Госкорпорации «Росатом», утверждённых приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2024 №1/1387-П

При разработке методики были использованы следующие документы:

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. (ОСПОРБ-99/2010);

- Нормы радиационной безопасности. (НРБ-99/2009);

- Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников. (НП-038-16);

- ГОСТ 23764-79 «Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия»;

- Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов. (НП-053-16);

- ГОСТ 16327-88 «Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия»;

- Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ). СанПиН 2.6.1.1281-03;

- Свод санитарных правил в области обеспечения радиационной безопасности населения (ССП-2025), СанПин 2.6.4115-25;

- ГОСТ 27.102-2021. Надежность в технике. Надёжность объекта. Термины и определения;

- Технические условия, ТУ 95 2575-95, еИ1.570.202 ТУ;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации, еИ1.570.202 ТО.

1.4. Остаточный ресурс гамма-дефектоскопов определяется исходя из допустимого срока службы отдельных систем и элементов. Определяющим значением при установлении остаточного ресурса ГД в целом является минимальный срок остаточного ресурса отдельно взятой системы или элемента.

Методика устанавливает общие принципы, критерии и порядок оценки остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопов в целях определения возможности их дальнейшей эксплуатации сверх назначенного срока службы, установленного в технической документации на гамма-дефектоскопы,  их системы и элементы.

В процессе проведения работ данная методика может корректироваться в установленном порядке.

2. Классификация гамма-дефектоскопов, их систем и элементов.

2.1. По степени мобильности гамма-дефектоскопы подразделяются на 3 класса:

- P – переносные гамма-дефектоскопы, общая масса рабочих блоков которых не превышает 30 кг;

- M – передвижные гамма-дефектоскопы, помещенные на колесах, тележке и т.п., передвижение которых по ровной горизонтальной поверхности требует усилия не более 300 Н (30 кгс);

- F – стационарные гамма-дефектоскопы, прочно установленные или имеющие ограниченные возможности движения при применении усилия более 300 Н (30 кгс).

Гамма-дефектоскопы «РИД-SE4P» относятся к классу «Р».

2.2. По способу вывода пучка гамма-излучения гамма-дефектоскопы «РИД-SE4P» относятся к шланговым, в которых источник гамма-излучения подается к объекту контроля по ампулопроводу.

2.3. Транспортирование радиационных головок гамма-дефектоскопов «РИД-SE4P» осуществляется в соответствии с федеральными нормами и правилами НП-053-16 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

2.4. В комплект гамма-дефектоскопа входят:

2.4.1. Основные рабочие блоки

- радиационная головка;

- головка направляющая;

- пульт управления;

- ампулопроводы гибкие и жесткие;

- коллиматоры.

2.4.2. Вспомогательные блоки

- тележка;

- комплект ЗИП;

- комплект принадлежностей;

- транспортный упаковочный комплект.

2.5. В соответствии с требованиями п. 22. НП-038-16 определены системы и элементы, важные для безопасности гамма-дефектоскопов:

2.5.1. Система хранения радионуклидного источника.

К системе хранения относится корпус радиационной головки (рисунок 1 поз. 1):

- блок радиационной защиты;

- гибкий вал с держателем источника;

- механизм блокировки ампулопровода;

- механизм блокировки держателя источника.

2.5.2. Система перемещения радионуклидного источника.

К системе перемещения радионуклидного источника относятся (рисунки 1, А.3.2; А.5).:

- головка направляющая,

- ампулопровод,

- коллиматор,

- пульт управления

2.5.3. Система управления перемещением и фиксации радионуклидного источника.

К системе управления перемещением и фиксации радионуклидного источника.

относится пульт управления (рисунок 3):

- трос зубчатый, привод, шланги гибкие, штуцер.

2.5.4. Система блокировок.

К системе блокировок относятся головка радиационная (рисунок 1):

- механизм блокировки ампулопровода;

- механизм блокировки держателя источника;

- блок биологической защиты;

- индикатор.

Элементы систем гамма-дефектоскопов, важные для безопасности приведены в таблице 1.

2.6 В соответствии с п. 23. НП-038-16 элементы систем, важных для безопасности дефектоскопов, разделены на три класса безопасности.

2.6.1. К классу безопасности 1, относятся важные для безопасности элементы РИ, в которых содержатся ОРИ и (или) РВ с активностью, соответствующей I классу работ с РВ, и РИ категории радиационной опасности 1, 2 или 3.

2.6.2. К классу безопасности 2 относятся  элементы, не отнесенные к классу безопасности 1.

2.6.3. К классу безопасности 3 относятся элементы, не влияющие на безопасность РИ.

Класс безопасности систем и элементов показан в таблице 1.

2.7. При подготовке к проведению комплексного обследования дефектоскопа должны быть выявлены и по возможности устранены дефициты безопасности.

Перечень основных узлов и элементов дефектоскопов, методы выявления и устранения дефицитов безопасности приведены в таблице 1.

Таблица  1.

| Наименование узла и элемента дефектоскопа | Характеристика дефицита безопасности | Причины нарушения | Меры по устранению дефицита безопасности | Класс безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1.1. Головка радиационная |  |  |  |  |
| 1.1.1. Корпус | Деформация Загрязнение радионуклидами | Нарушение правил эксплуатации | Замена радиационной головки Дезактивация поверхности корпуса моющими средствами | 1 |
| 1.1.2.Блок защиты | Снижение эффективности защиты |  | Замена радиационной головки | 1 |
| 1.1.3. Прямой канал | Деформация Износ | Нарушение правил эксплуатации Механический износ | Замена радиационной головки Замена радиационной головки | 1 |
| 1.1.4 . Табличка для нанесения маркировки | Износ Механическое повреждение | Механический износ наружной поверхности | Замена таблички Замена таблички | 3 |
| 1.2.Устройство блокировочное (механизм автоматической блокировки источника) |  |  |  |  |
| 1.2.1. Корпус | Износ или деформация | Загрязнение Механический износ | Очистить и промыть керосином Замена корпуса | 1 |
| 1.2.2. Оси 3 шт. | Износ или деформация | Загрязнение Механический износ | Очистить и промыть керосином Замена | 1 |
| 1.2.3. Втулка, рычаг, сухарь | Износ или деформация | Загрязнение Механический износ | Очистить и промыть керосином Замена | 1 |
| 1.2.4. Пружины 3 шт. | Заедание возвратной пружины | Загрязнение Деформация | Очистить и промыть керосином Замена | 1 |
| 1.2.5. Замок | Заедание Износ или деформация | Загрязнение Деформация | Очистить и промыть керосином Замена | 1 |
| 1.3. Устройство блокировочное (механизм блока контроля подключения ампулопровода) |  |  |  |  |
| 1.3.1. Корпус | Износ или деформация | Загрязнение Механический износ | Очистить и промыть керосином Замена корпуса | 1 |
| 1.3.2. Ползун | Неполный ход или залипание | Загрязнение Повреждение возвратной пружины. Деформация кнопки Износ или деформация ползуна. | Очистить и промыть керосином Замена пружины Замена кнопки Замена ползуна | 1 |
| 1.3.3. Кнопка, пружина возврата | Заедание Нарушение прямолинейности кнопки Заедание возвратной пружины | Загрязнение Износ или деформация Механическое повреждение Загрязнение Деформация | Очистить и промыть керосином Замена Замена Очистить и промыть керосином Замена | 1 |
| 1.3.4. Кольцо | Заедание ползуна | Загрязнение Деформация | Очистить и промыть Замена | 1 |
| 1.4. Ампулопровод. |  |  |  |  |
| 1.4.1. Рукав металлический с пластикатным покрытием | Износ и нарушение целостности Загрязнение Превышение суммарного угла изгибов гибких шлангов Резкие перегибы с радиусом менее 300 мм | Нарушение правил эксплуатации Нарушение правил эксплуатации Нарушение правил эксплуатации | Замена С помощью ерша из тонкой проволоки очистить от грязи Устранить лишние изгибы Устранить перегибы | 1 |
| 1.4.2. Штуцер. | Деформация | Механическое повреждение | Замена штуцера | 1 |
| 1.4.3. Муфта соединительная | Деформация корпуса Деформация кнопки Деформация пружины Износ ползуна фиксирующего устройства | Нарушение правил эксплуатации Нарушение правил эксплуатации Механическое повреждение Механический износ | Замена корпуса Замена кнопки Замена пружины Замена ползуна | 1 |
| 1.5. Коллиматор |  |  |  |  |
| 1.5.1. Корпус | Износ и нарушение целостности | Нарушение правил эксплуатации Загрязнение | Замена Очистить | 1 |
| 1.6. Пульт управления (ручной) |  |  |  |  |
| 1.6.1. Привод | Заедание троса во время вращения | Механический износ шестеренок Повреждение троса или зубчатого подающего колеса (выкрашивание, излом или изгиб зубьев) Попадание инородного тела в зубчатое зацепление колеса с тросом | Замена Замена Устранить инородное тело | 2 |
| 1.6.2. Шланги гибкие | Износ и нарушение целостности Загрязнение Превышение суммарного угла изгибов гибких шлангов Резкие перегибы с радиусом менее 300 мм Повреждение гайки Повреждение штуцера | Нарушение правил эксплуатации Нарушение правил эксплуатации Нарушение правил эксплуатации Нарушение правил эксплуатации Механический износ | Замена С помощью ерша из тонкой проволоки очистить от грязи Устранить лишние изгибы Устранить перегибы Замена гайки Замена штуцера | 2 |
| 1.6.З.Трос зубчатый | Износ и нарушение целостности Выработка головки наконечника зубчатого троса | Нарушение правил эксплуатации Механический износ Механический износ | Замена троса Замена головки | 2 |
| 1.6.4. Корпус пульта управления | Износ и нарушение целостности Загрязнение | Нарушение правил эксплуатации Механический износ | Замена Очистить | 3 |

2.8. Все элементы ГД можно условно разделить на механические и элементы физических барьеров.

К механическим элементам относятся: муфты, зубчатые колеса, зубчатые тросы, ампулопроводы и т.п.

К элементам физических барьеров относятся: корпуса закрытых радионуклидных источников, держатели источников, блоки защиты.

2.9. В данной методике устанавливается следующая классификация систем и элементов гамма-дефектоскопов:

- элементы, ресурс которых измеряется в рабочих циклах (механические элементы систем перемещения и фиксации радионуклидных источников, приводов, и т.п.);

- элементы, ресурс которых измеряется в календарных годах (элементы физических барьеров);

- элементы, остаточный ресурс которых определяется условиями эксплуатации гамма-дефектоскопа и их техническим состоянием (корпуса, гибкие рукава, соединительные элементы).

Следует отметить, что конкретный элемент может классифицироваться по различным указанным признакам.

3. Порядок проведения работ по оценке остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопов

3.1. Оценка остаточного ресурса должна базироваться на результатах комплексного обследования и испытаний систем и элементов гамма-дефектоскопа. Перечень подлежащих обследованию систем и элементов гамма-дефектоскопа, важных для безопасности, этапы комплексного обследования, методы и формы обследования, перечень подготовительных работ и средства для их выполнения должны быть изложены в общей программе комплексного обследования гамма-дефектоскопов и частной программе обследования систем и элементов гамма-дефектоскопов «РИД-SE4P».

3.2. Результаты комплексного обследования систем и элементов гамма-дефектоскопов должны быть приведены в отчете, содержащем:

- краткое описание обследованных систем и элементов, важных для безопасности;

- перечень  рассмотренных документов;

- объем и результаты проведенных в процессе обследования контроля, испытаний, измерений, исследований  и т.п.;

- выводы о фактическом состоянии систем и элементов по результатам контроля, испытаний, измерений, исследований и т.п., установленные в процессе обследования;

- выводы о результатах оценки остаточного ресурса систем и элементов;

- заключение о состоянии систем и элементов, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности;

- выявленные дефициты безопасности и предлагаемые компенсирующие меры;

- данные о радиационной обстановке в помещениях дефектоскопов;

- предложения по разработке и содержанию программы подготовки дефектоскопов  к продлению срока эксплуатации;

- предложения по разработке и содержанию программы управления ресурсом элементов, важных для безопасности.

- перечень элементов, выработавших свой ресурс;

- предложения  по  программам   дополнительных  работ   для определения остаточного ресурса элементов гамма-дефектоскопа.

3.3. При анализе результатов комплексного обследования гамма-дефектоскопа должны быть:

- определены механизмы старения систем и элементов;

- установлены определяющие параметры технического состояния;

- установлены критерии оценки технического состояния;

- оценены остаточные ресурсы систем и элементов.

3.3.1. Основными механизмами старения систем и элементов гамма-дефектоскопа могут являться:

- механический износ в результате нормальных условий эксплуатации (каналы радиационной головки, гибкий вал, зубчатый трос и т.п.);

- механические повреждения в результате отклонений от нормальных условий эксплуатации (запорное и фиксирующее устройства, соединительные элементы, корпуса и т.п.);

- растрескивание под напряжением или воздействием окружающей среды (оболочки гибких шлангов пультов, ампулопроводов);

- коррозия (корпуса, соединительные элементы, внутренние каналы).

3.3.2. Параметрами, определяющими техническое состояние систем и  элементов гамма-дефектоскопа, являются:

- геометрические размеры (радиус изгиба ампулопроводов и гибких шлангов, ширина паза хвостовика гибкого вала, диаметр наконечника троса, профиль зубьев зубчатых колес и т.п.);

- механические повреждения (оболочки гибких шлангов и ампулопроводов, соединительные элементы, корпуса, внутренние каналы);

- количество проведенных рабочих циклов элементов с ограниченным ресурсом (гибкий вал, зубчатый трос);

- результаты инструментального обследования гамма-дефектоскопа (мощность дозы на поверхности радиационной головки и на расстоянии 1 м от неё, усилия перемещения и фиксации систем и элементов гамма-дефектоскопов, и т.п.).

3.3.3. Критерии оценки технического состояния систем и  элементов гамма-дефектоскопа устанавливаются в ходе рассмотрения проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на гамма-дефектоскоп.

Рекомендуемые критерии оценки технического состояния основных систем и элементов гамма-дефектоскопов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Критерии оценки технического состояния основных элементов переносных шланговых гамма-дефектоскопов типа «РИД-SE4P»

| Наименование систем и элементов | Определяющий параметр технического состояния | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1. Радиационная головка |  |  |
| 1.1. Блок защиты, корпус | Мощность эквивалентной дозы на поверхности | Не более 2,0 мЗв/ч (200 мбэр/ч) |
|  | Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности | Не более 0,02 мЗв/ч (2 мбэр/ч) |
|  | Наличие снимаемого радиоактивного загрязнения | Не допускается |
|  | Маркировка | Читаемость надписей и знаков |
|  | Механические повреждения, нарушение покрытий | Не допускается |
|  | Наработка | Не более 50 000 циклов |
| 1.2. Гибкий вал | Трещины, заусенцы на соединительных элементах | Не допускаются |
|  | Диаметр паза хвостовика | Не более 3,4 мм |
|  | Наработка | Не более 25 000 циклов |
| 1.3. Блокирующее устройство | Износ или деформация деталей | В пределах, обеспечивающих работоспособность |
|  | Наработка | Не более 50 000 циклов |
| 1.4. Фиксирующее устройство | Износ или деформация деталей | В пределах, обеспечивающих работоспособность |
|  | Наработка | Не более 50 000 циклов |
| 2. Ампулопроводы | Нарушение целостности оболочки | Не допускается оголение основы |
|  | Резкие перегибы, растяжение | Не допускаются |
| 3. Коллиматор | Задиры, трещины, деформации | В пределах, обеспечивающих работоспособность |
| 4. Пульт управления ручной | Усилие на рукоятке ручного привода | Не более 98 Н (10 кгс) в составе системы |
|  | Наработка | Не более 50000 циклов |
| 4.1. Шланги гибкие | Нарушение целостности оболочки | Не допускается оголение основы |
| 4.2. Трос зубчатый | Разрыв нитей, растяжение навивки | Не допускаются |
| 4.3. Колесо зубчатое | Выкрашивание, излом, изгиб зубьев | Не допускаются |

3.3.4. В ходе рассмотрения результатов обследования гамма-дефектоскопа проводится определение остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопа.

Определение остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопа (в зависимости от назначения элемента) может проводиться:

- путем сравнения количества рабочих циклов системы и элемента (выработанных в процессе эксплуатации) с данными, указанными в технической документации;

- путем сравнения результатов измерений определяющих параметров) с критериями предельного состояния) системы и элемента, установленными в технической документации.

4. Методика оценки остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопов

4.1. Оценка возможности дальнейшей эксплуатации гамма-дефектоскопа производится на основании результатов оценки его технического состояния с учетом наработки систем и элементов гамма-дефектоскопа за период его эксплуатации.

4.2. Оценку технического состояния систем и элементов гамма-дефектоскопа выполняют сравнением текущих количественных значений или качественных показателей определяющих параметров технического состояния с соответствующими предельно-допустимыми значениями, установленными конструкторской документацией.

4.3. В качестве определяющих параметров технического состояния для прогнозирования остаточного ресурса систем и элементов гамма-дефектоскопов используют либо измеренные величины возникших повреждений (изменение геометрических размеров), либо косвенные параметры, свидетельствующие об износе систем и элементов (усилия перемещения).

4.4. При оценке остаточного ресурса элементов гамма-дефектоскопов и назначении дополнительного срока эксплуатации применяются два основных принципа:

- документальный принцип, при котором остаточный ресурс определяется фактической наработкой гамма-дефектоскопа или его элемента;

- инструментальный принцип, при котором остаточный ресурс элемента определяется его фактическим состоянием.

4.4.1. Документальный принцип применяется для элементов гамма-дефектоскопов, остаточный ресурс которых напрямую зависит от количества проведенных рабочих циклов или часов работы элемента.

В этом случае остаточный ресурс определяется разницей между назначенным в соответствии с технической документацией гамма-дефектоскопа ресурсом элемента (в рабочих циклах или часах работы) и фактической наработкой гамма-дефектоскопа или его элемента. При этом должно учитываться фактическое состояние элемента.

Остаточный ресурс элемента может быть снижен при обнаружении износа или повреждения элемента.

При исчерпании назначенного ресурса элемента в зависимости от его фактического состояния может быть назначен дополнительный ресурс, но не более ресурса, установленного технической документацией гамма-дефектоскопа.

4.4.2. Инструментальный принцип применяется для элементов, срок службы которых определяется условиями эксплуатации гамма-дефектоскопа и их техническим состоянием, а также в случае отсутствия достоверных сведений о фактической наработке элемента.

На основании результатов комплексного обследования проводится сравнение определяющих параметров технического состояния элементов с критериями их технического состояния, приведенными в таблице 2.

4.5. Если значения определяющих параметров систем и элементов соответствуют значениям параметров, указанных в технической документации, принимается решение о работоспособном техническом состоянии гамма-дефектоскопа и о продлении назначенного срока эксплуатации.

4.6. Если для поддержания работоспособного состояния гамма-дефектоскопа в течение дополнительного срока эксплуатации необходимы дополнительные меры по поддержанию ресурса систем и элементов, то заключение о величине остаточного ресурса должно содержать сведения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации гамма-дефектоскопа и устанавливать объем контроля и срок очередной оценки технического состояния его систем и элементов. Эти сведения могут быть оформлены (при необходимости) в виде программы управления ресурсом систем и элементов гамма-дефектоскопа, важных для безопасности.

4.7. Периодичность оценки технического состояния гамма-дефектоскопа определяется исходя из:

- требований эксплуатационной документации;

- достижения предельных значений определяющих параметров систем и элементов гамма-дефектоскопа;

- результатов анализа отказов и повреждений гамма-дефектоскопа  и его систем и элементов.

4.8. При несоответствии текущих количественных или качественных показателей определяющих параметров технического состояния предельно-допустимым значениям, необходимо разработать предложения:

- по ремонту гамма-дефектоскопа;

- по замене систем и элементов гамма-дефектоскопа;

- по установлению эксплуатационных ограничений.

Объем работ определяется исходя из фактического технического состояния гамма-дефектоскопа.

4.9. Определение и обоснование остаточного ресурса элементов гамма-дефектоскопов, важных для безопасности, должно быть подтверждено результатами экспертизы, проводимой организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора на право осуществления этих видов деятельности.

СОГЛАСОВАНО

| «_____» ___________ 2026 г. | «_____» ___________ 2026 г. «_____» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Приложение А

Элементы гамма-дефектоскопа

Рисунок А.1  Радиационная головка гамма-дефектоскопа

типа «РИД-SE4P»

Рисунок А.2.1  Ампулопровод гибкий

Рисунок А2.2  Ампулопровод гибкий

Рисунок А.3  Коллиматор

Рисунок А.4  Пульт управления

Рисунок А.5  Держатель источника

Рисунок А.6  Муфта соединительная

Рисунок А.7  Перезарядный контейнер

Классификация гамма-дефектоскопов приведена по ГОСТ 23764-79 «Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия».

Комплектность гамма-дефектоскопов приведена  в соответствии с ГОСТ 23764-79 «Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия» Приложение 3.

)  Определяющими параметрами технического состояния могут являться: эксплуатационное число циклов, физико-механические характеристики конструкционных материалов, геометрические размеры составных частей, шероховатость поверхностей, механические повреждения и т.п.

) Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией (ГОСТ 27.102-2021).